Pielikums

Ministru kabineta

2020. gada…..  noteikumiem

noteikumiem Nr.2

Alkometra normāli ekspluatācijas apstākļi

| A | Vides temperatūra | Zema | +5 °C stacionāriem alkometriem -10 °C pārvietojamiem alkometriem -10 °C pārnēsājamiem alkometriem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Augsta | +30 °C stacionāriem alkometriem +40 °C pārvietojamiem alkometriem +40 °C pārnēsājamiem alkometriem |  |
| B | Relatīvais gaisa mitrums | Līdz 85 % 2 dienu laikā pārvietojamiem un pārnēsājamiem alkometriem |  |  |
| C | Atmosfēras spiediens | 860 hPa–1060 hPa |  |  |
| D | Gadījuma rakstura vibrācijas | Nenozīmīgas stacionāriem alkometriem 10 Hz–150 Hz, 7 m.s-2, 1 m2.s-3, -3 dB/oktāva tikai pārvietojamiem un pārnēsājamiem alkometriem |  |  |
| E | Līdzstrāvas spriegums | Saskaņā ar ražotāja specifikācijām |  |  |
| F | Maiņstrāvas spriegums | No Unom - 15% līdz UnOm + 10 % |  |  |
| G | Maiņstrāvas tīkla frekvence | No fnom - 2% līdz fnom + 2 % |  |  |
| H | Iekšējā akumulatora spriegums | Viss sprieguma diapazons, sākot no jauna vai tikko kā uzlādēta akumulatora līdz pat zemākajam spriegumam, kurā ierīce var pareizi darboties MPK ietvaros saskaņā ar ražotāja specifikācijām. |  |  |
| I | Transportlīdzekļa akumulatora spriegums | 12 V akumulators |  | 9 V–16 V |
|  |  | 24 V akumulators |  | 16 V–32 V |
| j | Kopējā ogļūdeņražu (kā metāna ekvivalents) tilpumkoncentrācija vidē | 5 ppm |  |  |
| K | Oglekļa dioksīda masas koncentrācija | - % |  |  |

Veselības ministre                                     	          				 I. Viņķele

Iesniedzējs: Veselības ministre                                    			I. Viņķele

Vīza: Valsts sekretāre                        	D. Mūrmane - Umbraško